Załącznik nr 2

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Aparat USG – 1 szt.

Pełna nazwa urządzenia: …………………………………………

Producent: ………………………………………………………..

Model : 	…………………………………….. Rok Produkcji……………….

Okres gwarancji …………..miesiące / miesięcy

Czas dostawy (dni) ………………….

| Wymagania techniczne aparatu |  | Oferowany parametr podać lub opisać |
| --- | --- | --- |
|  | Aparat fabrycznie nowy, nie demonstracyjny, nie powystawowy, rok produkcji 2020 lub 2021 | TAK |  |
| Konstrukcja i konfiguracja |
|  | Aparat przeznaczony do badań jamy brzusznej, naczyń krwionośnych, położnictwa, ginekologii, endokrynologii, urologii, pediatrii oraz opcjonalnie kardiologii umożliwiający wykonanie co najmniej poniższych badań: USG tarczycy i przytarczyc USG ślinianek USG nerek, moczowodów, pęcherza moczowego USG brzucha i przestrzeni zaotrzewnowej, w tym wstępnej oceny gruczołu krokowego USG obwodowych węzłów chłonnych | TAK |  |
|  | Monitor kolorowy LCD, min. 21” o rozdzielczości min. 1920x1080 px | TAK |  |
|  | Monitor umieszczony na ruchomym wysięgniku z regulacją w trzech płaszczyznach | TAK |  |
|  | Min. 3 aktywne gniazda do przyłączenia głowic obrazowych | TAK |  |
|  | Panel dotykowy LCD min. 10” wspomagający obsługę aparatu pozwalający na zmianę parametrów za pomocą dotyku. | TAK |  |
|  | Centralny panel sterowania z chowaną klawiaturą | TAK |  |
|  | Aparat mobilny posiadający cztery niezależne skrętne koła z możliwością blokowania każdego z nich | TAK |  |
|  | Wewnętrzny dysk twardy ultrasonografu min. 500 GB | TAK |  |
|  | Możliwość regulacji wysokości panelu sterowania | TAK |  |
|  | Cyfrowy videoprinter czarno-biały małego formatu, zintegrowany z aparatem, sterowany z konsoli aparatu | TAK |  |
| Obrazowanie i prezentacja obrazu |
|  | Tryb obrazowania B | TAK |  |
|  | Tryb kolorowego dopplera | TAK |  |
|  | Tryb M oraz anatomiczny tryb M | TAK |  |
|  | Tryb kierunkowego dopplera oraz power doppler | TAK |  |
| Funkcje użytkowe |
|  | Powiększenie obrazu w czasie rzeczywistym min. 10x | TAK |  |
|  | Automatyczna optymalizacja obrazu 2D przy pomocy jednego przycisku (m.in. automatyczne dopasowanie wzmocnienia obrazu) | TAK |  |
|  | Poprawa jakości obrazu bazująca no kodowaniu harmonicznym i inwersji pulsu | TAK |  |
|  | Pomiar odległości, min. 8 pomiarów | TAK |  |
|  | Pomiar obwodu, pola powierzchni, objętości | TAK |  |
| Głowice ultradźwiękowe |
|  | Głowica liniowa szerokopasmowa o zakresie częstotliwości emitowanych min. 3.0 – 16.0 MHz; obrazowanie harmoniczne; liczba elementów akustycznych min. 190 | TAK |  |
|  | Głowica konweksowa szerokopasmowa o zakresie częstotliwości emitowanych min. 2.0 - 8.0 MHz (+/- 1MHz); liczba elementów akustycznych min. 190, | TAK |  |
|  | Głowica endowaginalna szerokopasmowa o zakresie częstotliwości emitowanych min. 4.0 - 9.0 MHz; liczba elementów akustycznych min. 120, Kąt obrazowania min. 145°; | TAK |  |
| Możliwość rozbudowy o opcje dodatkowe |
|  | Elastografia | TAK |  |
|  | Automatyczny pomiar NT | TAK |  |
|  | Automatyczne obrysowanie i obliczanie objętości pęcherzyków jajnika | TAK |  |
|  | Tryb kolorowego oraz spektralnego dopplera tkankowego | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o oprogramowanie umożliwiające przesyłanie zdjęć i filmów na telefon komórkowy. | TAK |  |
|  | Tryb 3D/4D | TAK |  |
| Inne |
|  | Zasilanie 230V +/- 10 % | TAK |  |
|  | Waga aparatu maksymalnie 60 kg | TAK |  |
|  | Okres gwarancji min. 24 miesiące | TAK |  |
|  | Certyfikat CE, Deklaracja zgodności producenta na oferowany aparat i głowice. | TAK |  |
|  | Czas reakcji na zgłoszenie awarii – maksymalny czas podjęcia działań 72 godz., czas wykonania napraw, w przypadku konieczności importu części zamiennych lub podzespołów z zagranicy max. 7 dni, jeśli czas jest dłuższy Dostawca zapewni aparat zastępczy na czas naprawy. | TAK |  |
|  | Potwierdzenie parametrów technicznych w materiałach w języku polskim lub w oświadczeniach producenta, lub zaprezentowanie „na żywo” lub w postaci zdjęć parametrów oferowanego aparatu umożliwiające weryfikację zgodności oferowanego produktu z wymaganiami Zamawiającego określonymi w SIWZ. | TAK |  |

Powyższe parametry stanowią wymagania, których spełnienie jest konieczne,

W ramach przedstawionej oferty Wykonawca przejmuje od Zamawiającego uszkodzony aparat USG SONOSCAPE S22 rok produkcji 2017 o numerze seryjnym SN0445959164 dostępny do oględzin w siedzibie Zamawiającego.

……………………………..	                              Data i podpis Wykonawcy

Zestawienie wymagań dla oceny Kryterium Gwarancja:

| Gwarancja |
| --- |
| lp | wymaganie | Tak |  | Sposób oceny |
| 1. | Gwarancja minimum 24 miesięcy | podać |  | 24 miesiące - 0 punktów 36 miesięcy - 20 punktów |
| 2 | Cena najniższa (badanej usługi) Xn = -------------------------------------- x waga procentowa Cena badanej oferty |  |  | 80% |

……………………………..	                              Data i podpis Wykonawcy